Лабораторная работа №2
Сцинтилляционный гамма-спектрометр
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: проградуировать спектрометр по спектрам излучения радионуклидов 60Co и 137Cs, определить энергию гамма-квантов 22Na, 207Bi, 133Ba.
# Схема установки

S — радиоактивное вещество; γ — гамма-кванты; 1 — кристалл NaJ(Tl); 2 — фотоэлектронный умножитель;	3 — спектрометрический усилитель; 4 — источник питания ФЭУ; 5 — анализатор импульсов; 6 — компьютер.

# Расчётные формулы
Аппроксимация пиков полного поглощения суммой гауссовых функций:
Определим положения пиков полного поглощения, выделив из полученных спектров I(N) участки пиков и аппроксимировав их суммой гауссовых функций.
I``=`` sum from{i} to{n} a_i`exp left ( -`left ( {N``-``b_i} over c_i right )^2 right )	I — интенсивность излучения; N — номер канала; ai, bi, ci — коэффициенты аппроксимации.

Положение пика Ni определим как коэффициент bi:
N_i``equiv``b_i
- Разрешающая способность спектрометра:
R``=``"FWHM" over N``=``{2 sqrt{ln 2}`c} over N	FWHM — ширина пика на полувысоте; N — положение пика; c — коэффициент аппроксимирующего гауссиана.

Фоточасть:
F``=``S over S_0``=``{ sqrt{π} a c } over S_0	S — площадь под пиком, рассчитываемая как интеграл аппроксимирующего гауссиана по всей оси; a, c — коэффициенты аппроксимирующего гауссиана; S0 — полная площадь под спектром.

Энергия пика излучения по градуировочной прямой спектрометра:
E_"граф"``=``a N``+``b	N — положение пика по шкале спектрометра; a, b — коэффициенты градуировочной прямой.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_{E_"граф"}``=``sqrt{ left ( {∂E_"граф"} over {∂N}``cdot``∆_N right )^2``+`` left ( left ( {∂E_"граф"} over {∂a}``+``{∂E_"граф"} over {∂b}``cdot``{∂b} over {∂a} right )``cdot``∆_a right )^2 }``=``
    phantom{∆_{E_"граф"}}``=``sqrt{ left ( a``cdot``∆_N right )^2``+`` left ( left ( N``-`` langle N_"град" rangle right )``cdot``∆_a right )^2 }
    Nград — положения пиков, использованные для градуировки.
# Порядок измерений
Устанавливаем поочерёдно образцы из 60Co, 137Cs, 22Na, 207Bi, 133Ba в спектрометр и по 10 минут измеряем спектры их излучения. После этого ещё раз проводим измерение спектров для 60Co, 137Cs.
# Результаты
Примечание: построение графиков и аппроксимация зависимостей выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности коэффициентов аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
## Спектры гамма-излучения нуклидов
Представленные далее графики спектров излучения 60Co и 137Cs получены усреднением спектра по двум измерениям.
Обозначения на графиках пиков полного поглощения:
- точки — экспериментальные данные, по которым проводилась аппроксимация;
- сплошная линия — аппроксимирующая кривая (сумма гауссовых функций);
- пунктирная линия — гауссовы функции по отдельности.

График 1. Измеренный спектр гамма-излучения 60Co

График 2. Измеренные пики полного поглощения 60Co

График 3. Измеренный спектр гамма-излучения 137Cs

График 4. Измеренные пики полного поглощения 137Cs

График 5. Измеренный спектр гамма-излучения 22Na

График 6. Измеренные пики полного поглощения 22Na

График 7. Измеренный спектр гамма-излучения 207Bi

График 8. Измеренные пики полного поглощения 207Bi

График 9. Измеренный спектр гамма-излучения 133Ba

График 10. Измеренные пики полного поглощения 133Ba
Разрешающая способность спектрометра не позволяет определить положения пиков поглощения бария, которых в выделенном диапазоне должно быть 4. Хотя экспериментальные точки можно аппроксимировать суммой четырёх гауссианов, они не описывают действительный вид пиков поглощения.
## Градуировка спектрометра и определение параметров пиков
Выполним градуировку спектрометра по трём пикам поглощения нуклидов 60Co и 137Cs. Аппроксимируем линейным уравнением зависимость табличных значений энергий пиков Eтабл от их положений по шкале спектрометра N:
E_"табл"``=``a N``+``b

График 11. Градуировочный график спектрометра
Коэффициенты аппроксимации:
a = 4.3 ± 0.2 кэВ	b = −10 ± 30 кэВ

По градуировочному графику определяем энергии пиков поглощения для остальных нуклидов.
Таблица. Параметры пиков полного поглощения
Нуклид	N	Eграф, кэВ	Eтабл, кэВ	R, %	F, %
60Co	273.1(3)	1172(4)	1173.237(4)	8.8	9.3
	310.6(3)	1334(10)	1332.501(5)	6.7	6.2
137Cs	155.40(11)	662(15)	661.660(2)	8.9	22.0
22Na	123.46(8)	520(20)	511.0034(14)	10.2	26.4
	297(2)	1275(11)	1274.53(2)	7.5	3.0
207Bi	137.12(6)	580(20)	569.150(19)	10.2	12.0
	249.4(3)	1069.1(14)	1063.10(2)	7.7	3.8
	406(10)	1750(50)	1769.71(4)	8.0	0.2
133Ba	71(8)	300(50)	276.3989(12)	21.9	8.0
	75(2)	320(30)	302.8508(5)	11.1	3.3
	87.6(10)	370(30)	356.0129(7)	13.3	4.4
	90(30)	390(140)	383.8485(12)	9.6	13.4

Значения энергий, полученные экспериментально, совпадают с табличными.
# Выводы
В ходе работы были измерены спектры гамма-излучения радионуклидов сцинтилляционным методом. Используя известные значения энергий гамма-излучения двух нуклидов была выполнена градуировка спектрометра и определены энергии излучения остальных нуклидов.