Лабораторная работа №7
Изучение спектров альфа-частиц с помощью полупроводникового спектрометра
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: с помощью полупроводникового спектрометра измерить спектры альфа-излучения источников из 226Ra, 238Pu, 239Pu и комбинированного источника из 233U + 238Pu + 239Pu, проградуировать спектрометр по спектру излучения 226Ra и определить энергию альфа-частиц остальных источников; оценить время изготовления источника 226Ra.
# Схема установки

# Расчётные формулы
Энергия пика излучения по градуировочной прямой спектрометра:
E``=``a N``+``b	N — положение пика по шкале спектрометра; a, b — коэффициенты градуировочной прямой.

Разрешающая способность спектрометра:
R``=``{∆E} over E	∆E — ширина линии на полувысоте в энергетических единицах; E — энергия линии.

Время изготовления источника:
left none stack{ alignl A_1``=``n_0 λ_1 e^{-λ_1 t} # alignl A_n``=``n_0 sum from{i`=`1} to{n} { c_i e^{-λ_i t} } # alignl I``prop``A } right rbrace~~~drarrow~~~ I_n over I_1``=``sum from{i`=`1} to{n} { c_i e^{-λ_i t} } over { λ_1 e^{-λ_1 t} } newline {alignl c_i}``=`` prod from{j`=`1} to{n} λ_j over prod from{stack{j`=`1 # j`<>`i}} to{n} (λ_j``-``λ_i) newline {alignl λ_i}``=``{ln 2} over T_i	n0 — начальное количество ядер 1-го нуклида; λi — постоянная распада i-го нуклида; Ti — период полураспада i-го нуклида; An — активность n-го нуклида; In — интенсивность излучения n-го нуклида; t — время изготовления источника.

Время изготовления t находим решением уравнения численным методом.
- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_E``=``sqrt{ left ( {∂E} over {∂N}``cdot``∆_N right )^2``+`` left ( left ( {∂E} over {∂a}``+``{∂E} over {∂b}``cdot``{∂b} over {∂a} right )``cdot``∆_a right )^2 }``=``sqrt{ left ( a``cdot``∆_N right )^2``+`` left ( left ( N``-`` langle N_"град" rangle right )``cdot``∆_a right )^2 }
    Nград — положения пиков, использованные для градуировки.
# Порядок измерений
Запускаем спектрометр, насос и ПО для работы со спектрометром. Помещаем источник из 226Ra в камеру спектрометра. Откачиваем воздух из камеры с помощью насоса. Подаём напряжение на детектор. После установки заданного напряжения проводим измерение спектра продолжительностью 10 минут. Затем выключаем напряжение и заменяем источник на следующий. Аналогично проводим измерение спектра источников из 238Pu, 239Pu и комбинированного источника.
# Результаты
Примечание: построение и аппроксимация графиков и численное решение уравнения выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности коэффициентов аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
## Спектры альфа-излучения источников

График 1.
Спектр альфа-излучения источника из 226Ra по каналам спектрометра
Наблюдаем, что спектр альфа-излучения радия помимо линий самого радия содержит также линии продуктов его распада. Всего выделяем 6 спектральных линий.
Используем данный спектр для градуировки шкалы спектрометра. Аппроксимируем линейным уравнением зависимость табличных значений энергий пиков Eтабл от их положений по шкале спектрометра N:
E_"табл"``=``a N``+``b

График 2. Градуировочная прямая спектрометра
Коэффициенты аппроксимации:
a = 2.175 ± 0.007 кэВ	b = −30 ± 20 кэВ

Далее представлены проградуированные спектры альфа-излучения радия и остальных источников.

График 3. Спектр альфа-излучения источника из 226Ra по энергиям

График 4. Спектр альфа-излучения источника из 238Pu по энергиям
Полученный спектр альфа-излучения 238Pu содержит две близко расположенные линии.

График 5. Спектр альфа-излучения источника из 239Pu по энергиям
Полученный спектр альфа-излучения 239Pu содержит две близко расположенные линии. Спектр также должен содержать третью линию, однако она расположена очень близко к правой линии и при этом имеет намного меньшую интенсивность, поэтому она не различима используемым спектрометром.

График 6. Спектр альфа-излучения источника из 233U, 238Pu, 239Pu по энергиям
Полученный спектр альфа-излучения комбинированного источника содержит 3 пары близко расположенных линий. Пары относятся к 233U, 239Pu и 238Pu в порядке возрастания энергии.
В таблице ниже представлены положения пиков в каналах спектрометра N и соответствующих энергиях E, их ширина на полувысоте ∆N и ∆E и разрешающая способность R.
Таблица 1. Линии альфа-излучения источников
№ источника	Нуклид	N	∆N	E, кэВ	Eтабл, кэВ	∆E, кэВ	R, %
1	226Ra	2128 ± 2	10	4599 ± 6	4601.4(3)	21	0.46
		2212 ± 1	9	4782 ± 4	4784.3(3)	19	0.41
	210Po	2454 ± 2	14	5308 ± 4	5304.33(7)	31	0.59
	222Rn	2538 ± 1	11	5490 ± 2	5489.5(3)	23	0.43
	218Po	2775 ± 1	11	6006 ± 2	6002.35(9)	25	0.41
	214Po	3547 ± 1	11	7685 ± 7	7686.82(7)	25	0.32
2	238Pu	2540 ± 1	7	5495 ± 2	5456	14	0.26
		2559 ± 1	6	5536 ± 2	5499	14	0.24
3	239Pu	2378 ± 1	9	5143 ± 3	5106	20	0.38
		2401 ± 1	9	5193 ± 3	5157	19	0.37
4	233U	2228 ± 1	11	4816 ± 4	4784	24	0.49
		2246 ± 1	9	4855 ± 3	4824	19	0.39
	239Pu	2378 ± 1	12	5143 ± 3	5106	27	0.52
		2401 ± 1	11	5193 ± 3	5157	24	0.46
	238Pu	2540 ± 1	10	5495 ± 2	5456	22	0.40
		2560 ± 1	8	5538 ± 2	5499	18	0.33

Экспериментально полученные значения энергий излучения E остальных источников значительно отличаются от табличных Eтабл, причём отклонения систематические — экспериментальные значения всегда на 30 – 40 кэВ больше.
Проиллюстрируем отклонения наглядно — нанесём на градуировочный график точки Eтабл(N) от остальных источников. Эти точки обозначены на графике незакрашенными маркерами:

График 7. Градуировочная прямая спектрометра с табличными энергиями остальных источников
Зависимость Eтабл от N остальных источников тоже образует прямую, однако смещённую по какой-то причине. Скорее всего либо для 1-го источника, либо для остальных источников указаны неверные табличные значения энергий.
## Время изготовления источника
Оценим время изготовления источника из 226Ra. Для этого воспользуемся измеренными спектральными линиями альфа-излучения ядер 226Ra и 210Po и значениями их времени жизни. Время жизни этих нуклидов велико по сравнению с временем жизни промежуточных нуклидов, поэтому промежуточными распадами можно пренебречь.	Таблица 2. Время жизни 226Ra и продуктов его распада / Нуклид T / 226Ra 1600(7) лет / 222Rn 3.8235(3) дн / 218Po 3.10(2) мин / 214Po 0.164(2) мс / 210Po 138.376(2) дн

Интенсивности альфа-излучения 226Ra и 210Po находим как площадь их спектральных линий:
I1 = 11478	I5 = 359

Получаем примерное время, прошедшее с момента изготовления источника:
t ≈ 11 дн
# Выводы
В ходе работы были измерены спектры альфа-излучения радиоактивных источников с помощью полупроводникового спектрометра. Преимуществом полупроводникового спектрометра является высокая разрешающая способность.
Спектр альфа-излучения источника состоит из нескольких линий, соответствующих исходному нуклиду и его продуктам распада. По соотношению интенсивностей линий можно оценить время изготовления источника.